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Предмет јавне набавке:
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за потребе Специјалнe болницe за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања.
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Образац бр.1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања, Бањски трг 12, www.gamzigradskabanja.org.rs

2. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности.

3. Предмет јавне набавке: Добра.

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.

5. Контакт: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“, 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12, факс: 019/450-446 са назнаком за председника Комисије и називом предметне набавке; за информације председник Комисије Жарко Ђорђевић тел. 019/440-882 и 062/800 4337.


ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
	
- ХИПЕРБАРИЧНЕ КОМОРЕ 33157500
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Образац бр.2




ТЕХХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОПИС ДОБРА

	
	Једномесна комора за хипербаричну оксигенацију – хипербарична комора за једну особу – намењена је за обављање  медицинских сеанси методама баромедицине и треба да има следеће карактеристике:
	- простор за једног пацијента у лежећем положају,
	- унутрашњи пречник 0,73 м,
	- радни медијум: медицински кисеоник (није експлозиван),
	- притисак кисеоника на улазу у комору: 5–8 бар,
	- радни притисак кисеоника у барокомори: 0–3 (± 0,1) бар,
	- принцип вентилације у барокомори: затворено циркулационо коло са ежектором,
	- потрошња кисеоника у режиму вентилације, компресије: ≤ 450 л/мин,
	- потрошња кисеоника у режиму изопресије, декомпресије: ≤ 45 л/мин,
	- број сеанси по 60 мин. на једној боци под притиском изопресије 1 бар: најмање 2,
	- број медикационих сеанси у трајању од 1 сат на 1 бар: најмање 18 дневно,
	- стабилност одржавања притиска у режиму изопресије: ± 0,1 бар,
	- време ванредне декомпресије са 3 бар: 60–120 сек,
	- време произвољне декомпресије са 3 бара при прекиду дотока кисеоника: најмање 6 мин,
	- брзина компресије и декомпресије: 0,05–0,25 бар/мин,
	- тежина апсорбента CО2 (хемијски течни апсорбент): 2 кг (једно пуњење),
	- дужина трајања рада до замене једног пуњења апсорбента CО2 приликом извођења сеанси код пацијената са просечном тежином 80 кг: лети – до 20 сати, зими – 25 сати,
	- напон напајања уређаја за разговор: само из хемијског извора који није спојен са електр. мрежом,
	- звучна веза: једнострана „пацијент-лекар“ која се укључује на дугме на командној табли,
	- материјал прозора: органско стакло са минималним степеном сигурности 10,
	- запремина коморе 0,63 м³,
	- димензије коморе (затворена врата): 2315x828x1340 мм,
	- сила помицања: 
· барокоморе: највише 400 N
· колица са лежајем и пацијентом тежине 80 кг: 200 N
· лежај по вођицама барокоморе или колица с пацијентом тежине 80 кг: 200 N
· ручице за покретање браве врата: 200 N.

Уз хипербаричну комору треба доставити инвестиционо-техничку документацију: упутство за рад и одржавање, као и атест од произвођача и сервисера и гарантни лист. 
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Образац бр. 3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН 
(чл. 75. и чл. 76. Закона о јавним набавкама)
	Ред. бр.
	Назив документа
	Број документа
	Датум документа
	Издато од стране
	Број страна у прилогу

	1
	Да је регистрован код надлежног органа –
доказује се достављањем изјаве
понуђача под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу (образац
бр. 16)
	
	
	
	

	2
	Да он и његов законски заступник или физичко лице није
осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за неко од кривичних дела
против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре доказује се достављањем
изјаве понуђача под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу (образац бр. 17)
	
	
	
	

	3
	Да му није изречена мера забране
обављања делатности за правна лица и
предузетнике - Изјава понуђача под
пуном материјалном и кривичном
одговорношћу (образац бр. 20);
да му није изречена мера забране
обављања одређених послова за физичка
лица - доказује се достављањем
изјаве понуђача под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу (образац бр. 18)
	
	
	
	

	4
	Да је измирио доспеле порезе и доприносе
и да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода –
доказује се достављањем изјаве
понуђача под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу (образац
бр. 19)
	
	
	
	

	5
	Да располаже неопходним финансијским
капацитетом и пословним капацитетом:
- да у претходној обрачунској години није
исказао губитак у пословању - доказује се
достављањем изјаве под материјалном и
кривичном одговорношћу потписане и
оверене да у претходној обрачунској
години није исказао губитак (образац бр. 20)
	
	
	
	

	6
	Да располаже довољним кадровским
капацитетом – доказује се изјавом понуђача
под моралном и кривичном одговорношћу
потписану од стране овлашћеног лица
понуђача да располаже довољним
кадровским капацитетом за спровођење
предметне набавке (образац бр. 21)
	
	
	
	

	7
	Да располаже довољним техничким
капацитетом – доказује се изјавом понуђача
под моралном и кривичном одговорношћу
потписану од стране овлашћеног лица
понуђача да располаже довољним
техничким капацитетом за спровођење
предметне набавке (образац бр. 22)
	
	
	
	




Датум:                                                                                                                                                                               ПОНУЂАЧ
________________                                                                         м.п.                                                              _______________________
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Oбаразац бр. 3/1

	а) У случају да група понуђача поднесе заједничку понуду, понуђачи-извршиоци имају неограничену солидарну одговорност према наручиоцу.

	Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку понуду, дужан је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведни од тачке 1 до 4.
	Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
	1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
	2. понуђачу који ће у име групе потписати уговор;
	3. понуђачу који ће у име групе дати средство обезбеђења;
	4. понуђачу који ће издати рачун;
	5. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
	6. обавезама сваког понуђача из групе за извршење уговора.

	б) У случају ангажовања подизвођача понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача. За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач мора да поднесе: све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку који су наведени у конкурсној документацији од тачке 1. до тачке 4. у обрасцу бр. 3 у истом облику и на начин како се то тражи од понуђача.




Датум                                                  м.п.                                                         ПОНУЂАЧ

______________                                                                                         _______________                                                   
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Образац бр. 4

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
	1. Понуда мора бити састављена на српском језику.
	2. Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној документацији по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама. Понуда мора бити на оригиналном преузетом обрасцу понуде, јасна и недвосмислена, попуњена читко штампаним словима, потписана од стране овлашћеног лица за заступање и оверена печатом понуђача.
	3. Подношење понуде са варијантама је забрањено.
	4. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду и то писаним путем на начин у облику на који подноси понуду.
	5. Понуђач који понуду подноси самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
6. Понуђач, уколико ангажује подизвођача дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Такође, у случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу, у обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести наручиоца о делу потраживања која се преносе подизвођачу за наплату од наручиоца (образац бр. 14).
	7. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
	8. Понуда мора да садржи изјаву о начину и условима плаћања, о гарантном року и другим околностима од којих зависи прихватљивост понуде (образац понуде бр. 5).
	9. Цена у понуди исказује се у динарима без ПДВ и са ПДВ, фиксна и не може се мењати.
	10. Заштита поверљивости података: наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. Наручилац је дужан да одбије давање информација која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, као и да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача (подносиоца пријава), као и податаке о поднетим понудама (пријавама) до отварања понуда. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената код критеријума за рангирање понуда. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне. Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен поверљивости. Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, а понуђач  ће то учинити тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити.
12. Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, с тим да се комуникација у поступку јавне набавке врши путем поште или факса.
	13. Наручилац може да захтевa од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
	14. Критеријум за избор понуђача: У поступку избора понуде биће примењен критеријум НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. Уколико су цене уједначене, предност ће имати онај који је понудио дужи гарантни рок. 
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	Избор између достављених понуда применом критеријума најнижа понуђена цена као јединог критеријума извршиће се, ако су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о јавним набавкама. 
	15. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (изјава-образац бр.10).
	Изабрани понуђач је дужан да, пре закључења уговора, достави доказе о испуњености услова наведених у обрасцу бр. 3.
	16. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач;
	17. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
	18. Рок за достављање понуда је 15.05.2014. до 12,00 часова, што подразумева да је понуда до тог термина благовремено примљена од стране наручиоца. Понуду послати у затвореној коверти путем поште на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ 19228 Гамзиградска Бања, Бањски трг 12, или непосредно, личном доставом у пријемној канцеларији број 50 са назнаком „Понуда за јавну набавку половне једномесне коморе за хипербаричну оксигенацију (комисијски отворити)“.
	19. Отварање понуда ће се обавити јавно 15.05.2014. у 12,15 часова у библиотеци Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Гамзиградској Бањи, Бањски трг 12.
	20. Представници понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу пуномоћја за  учешће у поступку отварања понуда.
	21. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
	22. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све из спецификације и описа добара.
	23. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.
	24. Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. Подносилац захтева је дужан да уплати таксу одређену у члану 156. Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије број 840-74222184357. Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе – потврду банке о уплати са именом и бројем јавне набавке.
	25. Уговор са понуђачем коме је додељен уговор закључиће се у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
	26. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама.
	27. Изабрани понуђач је дужан да поднесе све доказе о испуњавању услова из обрасца бр. 3 у оригиналу или копијама пре закључења уговора.
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Образац бр.5

Назив понуђача: __________________________________________
Адреса: __________________________________________________
Тел. и факс: ______________________________________________
Електронска адреса: _______________________________________
Број рачуна: ______________________________________________
Матични број: ____________________________________________
Шифра делатности: _______________________________________
ПИБ: ___________________________________________________
Лице за контакт: __________________________________________
Лице одговорно за
потписивање уговора: _____________________________________


СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ГАМЗИГРАД“ У ЗАЈЕЧАРУ

                                                                                                           19228 Гамзиградска Бања
                                                                                                           Бањски трг 12


ПОНУДА бр. ______ од ___________ године


	1. Укупна цена половне једномесне коморе за хипербаричну оксигенацију према спецификацији и опису и приложеној документацији из обрасца бр. 2 конкурсне документације је ______________________ динара без ПДВ-а, односно _______________________  динара са ПДВ-ом. У цену су урачунати сви трошкови за извршење предметне набавке.

	
	2. Услови плаћања (износ аванса изражен процентуално) _______ %.

	3. Услови плаћања (рок плаћања остатка од укупне цене) _____ дана.
	
4. Испорука је франко добављач.	

	Рок важења понуде: _______ дана од дана отварања понуде (не може краће од 30 дана).



Понуђач наступа (заокружити):
	- самостално
	- подноси заједничку понуду
	- са подизвођачем ______________________.

	

Понуду сачинио                                                                                                             Директор

________________________                    м.п.                                                   _____________________                                     
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Образац бр.6
МОДЕЛ УГОВОРА


УГОВОР

	Закључен дана ____________ између:
	1. Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања, Бањски трг 12, матични број 07268211, ПИБ 101329411, број рачуна 840-281667-94, коју заступа директор др мед. Петар Николић  (у даљем тексту: наручилац) и 

	2. __________________________________, ул. ___________________, матични број ________________ , ПИБ____________ број рачуна ___________, кога заступа ________________________ (у даљем тексту: добављач).

Добављач наступа заједнички са:
_________________________________________________________________________________________ .

Добављач наступа са подизвођачем:
_________________________________________________________________________________________ .

	Уговорне стране констатују да је наручилац на основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012) и Одлуке о покретању поступка бр. 654 од 13.03.2014. за доделу уговора о јавној набавци услуга, набавка број 2 за 2014. годину чији је предмет набавка једне половне једномесне коморе за хипербаричну оксигенацију, спровео поступак јавне набавке мале вредности.
	Добављач је доставио понуду бр. _____ од __________ године, а заведену код наручиоца под бр. ____________ од __________. године која је саставни део овог уговора.
	Наручилац је у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели уговора бр. ______ од ______________ године којом је доделио уговор добављачу _______________________________.

Члан 1.
	Добављач се обавезује да за рачун наручиоца испоручи следеће добро: једну половну једномесну комору за хипербаричну оксигенацију (марка, тип)  ____________________________________________ која има све техничке карактеристике из техничке спецификације и описа добра и приложене документације из обрасца (образац бр. 2).



Члан 2.
	Уговорена цена је________________ дин. без ПДВ-а, односно _______________ дин. са ПДВ-ом.
	У уговорену цену урачунати су сви трошкови за извршење предметне набавке.
	Цена је фиксна и не може се мењати.
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Члан 3.
	Наручилац се обавезује да ће плаћање уговореног износа из чл. 2. извршити уплатом аванса у износу од ______ %  у року од два дана од дана пријема авансног рачуна, а остатак у року од ______ дана. 
	
Члан 4.
	Добављач се обавезује да преда половну једномесну комору за хипербаричну оксигенацију у складу са техничким прописима и стандардима, у свему према условима из конкурсне документације и прихваћене понуде, а све у року од _______ дана од дана уплате аванса.


 Члан 5.
	Пријем половне једномесне коморе за хипербаричну оксигенацију извршиће се у месту испоруке. Сачиниће се записник о извршеном пријему који уз фактуру представља основ за плаћање.
	Уколико техничке карактеристике испоручених добара не одговарају понуђеним или постоје очигледне грешке, добављач је дужан да у року од 3 дана отклони уочене недостатке о свом трошку.

Члан 6.
	Ипоручена половне једномесне коморе за хипербаричну оксигенацију мора бити снабдевена инвестиционо-техничком документацијом: упутство за рад и одржавање, као и атест од произвођача и сервисера и гарантни лист.
	Гарантни рок је ______ године.

Члан 7.
	Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговарача, али и једнострано због неизвршавања преузетих обавеза друге стране. Отказни рок од 10 дана почиње да тече од дана када један уговорач достави другом уговарачу писмено обавештење о раскиду уговора.

Члан 8.
	За све што није предвиђено овим уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 9.
	Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог уговора решавају споразумно. У случају спора уговара се суд стварне надлежности у Зајечару.

Члан 10.
	Модел уговора представља уговор по приступу: обавезно модел уговора попунити, потписати и оверити печатом.
	Уколико понуђач наступа у заједничкој понуди или са подизвођачима у обавези је да наведе називе и адресе понуђача са којима наступа у предметној набавци.
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.
	Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране.


ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                                                               ЗА НАРУЧИОЦА
 
                                                                                                                                                   Д и р е к т о р
____________________                                                                                                   Др мед. Петар Николић
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Образац бр. 7

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

	Ред. бр.
	Назив
	Цена без ПДВ
	Цена са ПДВ

	1
	

	
	

	2
	

	
	

	3

	
	
	

	4

	
	
	

	5

	
	
	

	6
	

	
	

	
	УКУПНА ЦЕНА:
	
	










	У понуђену цену урачунати су сви трошкови за извршење предметне услуге.






Датум:_______________                                                               Потпис овлашћеног лица


Место:_______________                                (М.П.)                     _____________________
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Образац бр.8












ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

	У вези са позивом за набавку добра: једне половне једномесне коморе за хипербаричну оксигенацију за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2 за 2014. годину изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач имао трошкове прибављања средства обезбеђења за предметну набавку и они износе ___________________ динара .








Датум                                                                  м.п.                                                                       ПОНУЂАЧ
_____________                                                                                                                                ___________   
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Образац бр.9












ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

	У вези са позивом за набавку добра: једне половне једномесне коморе за хипербаричну оксигенацију за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2 за 2014. годину изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач _____________________________________________ поднео понуду НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.




Датум                                                                                      м.п.                                                  ПОНУЂАЧ
________________                                                                                                                     ______________
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Образац бр.10





ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА





	У вези са позивом за набавку добра: једне половне једномесне коморе за хипербаричну оксигенацију за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2 за 2014. годину изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.




Датум                                                                                        м.п.                                           ПОНУЂАЧ

____________________                                                                                              ______________________                                                                       





















Страница 15 од 27












Образац бр. 11





ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА ЗАЈЕДНИЧКИ



	У вези са позивом за набавку добра: једне половне једномесне коморе за хипербаричну оксигенацију за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2 за 2014. годину изјављујемо да не наступамо заједнички.


	Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа заједнички



Место:________________                                                                                 ПОНУЂАЧ

Датум:____________                            м.п.                                                      _______________
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Образац бр. 12

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЈЕДНИМ ИЛИ ГРУПОМ ПОНУЂАЧА
	

	У вези са позивом за набавку добра: једне половне једномесне коморе за хипербаричну оксигенацију за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2 за 2014. годину изјављујемо да наступамо са следећим понуђачима:

1. Назив понуђача: ________________________________
Адреса: ____________________________
Телеф.,Факс: ____________________________
Електронска адреса: ____________________________
Број рачуна: ____________________________
Матични број: ____________________________
Шифра делатности: ____________________________
ПИБ: ____________________________
Лице одговорно за
извршење уговора: ___________________________

2. Назив понуђача: ________________________________
Адреса: ____________________________
Телеф.,Факс: ____________________________
Електронска адреса: ____________________________
Број рачуна: ____________________________
Матични број: ____________________________
Шифра делатности: ____________________________
Порески број ПИБ: ____________________________
Лице одговорно за
извршењ уговора: ___________________________
подносећи заједничку понуду.

Сви чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно. Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведи у конкурсној документацији и то од тачке 1. до 4.




Напомена: Попунити само у случају заједничког учешћа.

Место _____________                                                                                                                       ПОНУЂАЧ

Датум ______________                                                                                  м.п.              __________________
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Образац бр.13
















ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ



	У вези са позивом за набавку добра: једне половне једномесне коморе за хипербаричну оксигенацију за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2 за 2014. годину изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.





Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.


Место_________________

Датум _________________                                                             м.п.                                     ПОНУЂАЧ
                                                                                                                                           __________________















Страница 18 од 27






Образац бр. 14















ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	
	У вези са позивом за набавку добра: једне половне једномесне коморе за хипербаричну оксигенацију за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Гамзиград“ у Зајечару, Гамзиградска Бања, у поступку јавне набавке мале вредности бр. 2 за 2014. годину изјављујемо да наступамо са подизвођачем: __________________________ .
	Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу је _______ %.
	Део предмета јавне набавке који се поверава подизвођачу ___________________ .
	

	Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из обрасца бр. 3 од тачке 1) до 4).
	Понуђач је дужан да у свој понуди наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% , као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.


Место_______________

Датум _________________                                                          м.п.                                      ПОНУЂАЧ
                                                                                                                                             __________________
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА


	Сходно чл. 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
	Избор између достављених понуда применом критеријума најниже понуђене цене заснива се на најнижој цени као једином критеријуму, ако су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.
	У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.
	Наручилац не може по закључењу уговора да прихвати било какво накнадно повећање цене, када је примењен критеријум најнижа понуђена цена.
	У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је одредио дужи рок важења понуде.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА


	Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач ___________ регистрован код надлежног органа: _________________________________, односно уписан у регистар ______________________________.







Место:________________                                                                                                        ПОНУЂАЧ:


Датум:____________                                                              м.п.                                       _______________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА


	Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да____________________________  (или његов законски заступник) није/нисам осуђиван-а за неко кривично дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело давања или примања мита, кривично дело преваре.





Место:________________                                                                                   ПОНУЂАЧ


Датум:____________                                     м.п.                                          _______________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА


	Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђачу _______________________________________________ није изречена мера забране обављања делатности 
(за правна лица и предузетнике), односно није изречена мера забране обављања одређених послова (за физичка лица). 









Место:________________                                                                                        ПОНУЂАЧ:


Датум:____________                                              м.п.                                     _______________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА




	Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је_____________________________________ измирио доспеле порезе и доприносе и да је измирио обавезе по основу изворних локалних прихода  ускладу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) – локални и републички приходи.





Место:________________                                                                           ПОНУЂАЧ:

Датум:____________                                        м.п.                                  _______________
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Образац бр. 20












ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА


	Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у претходној обрачунској години понуђач _________________________________________________ није исказао губитак у пословању.





Место:________________                                                                                   ПОНУЂАЧ

Датум:____________                                      м.п.                                        _______________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ





	Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да располажем довољним кадровским капацитетом за извршење предметне набавке.








Место:________________                                                                                ПОНУЂАЧ

Датум:____________                                       м.п.                                   _______________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ






	Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да располажем опремом потребном за квалитетно извршење набавке, да имам службу за техничко одржавање и могућност уговарања техничког одржавања предмета јавне набавке.






Место:________________                                                                         ПОНУЂАЧ:

Датум:____________                                       м.п.                             _________________
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